Příloha č. 2 - Technická specifikace

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Contipro a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění výběrového řízení je komplexní dodávka systému pro automatickou sekvenční mikrovlnně asistovanou peptidovou syntézu na pevné fázi (SPPS) a souvisejících zařízení podle níže uvedených technických specifikací.

Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Technická specifikace

| Popis parametru (povinné parametry) | Požadovaná hodnota (povinné parametry) | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Rozsah SPPS: 0.005 - 5 mmol | ANO |  |
| Doba jednoho cyklu: kratší než 5 minut | ANO |  |
| Množství rozpouštědla pro jeden cyklus: méně než 20 ml (0.1 mmol) | ANO |  |
| Řízení systému: pomocí PC s dedikovaným softwarem pro SPPS | ANO |  |
| Možnost sekvenční syntézy minimálně 10 peptidů | ANO |  |
| Možnost monitoringu reakce | ANO |  |
| Možnost simultánního štěpícího procesu minimálně 10 peptidů | ANO |  |