Příloha č. 1 - Technická specifikace

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Contipro a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitálního mikroskopu. Zadavatel požaduje dodání kompaktního, robustního a snadno přenositelného přístroje. Design přístroje musí umožnit použití objektivů i mimo rám mikroskopu a snímání z ruky.

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Digitální mikroskop

Technická specifikace:

- Digitální mikroskop musí umožňovat práci v odraženém i prošlém světle.

- Optický zoom alespoň 70×

- Plná motorizace v osách XYZ

- Rozsah posuvu v XY alespoň 100x100 mm, rozsah v Z alespoň 30 mm

- Automatizované snímání 3D vzorků a skládání obrazu ve 2D a 3D

Optika

- Rozsah optického zoomu alespoň 70×bez nutnosti měnit objektiv v rámu přístroje (přípustné je pouze například otočení karuselu)

- Rozsah zorného pole objektivu alespoň 8 – 0,15 mm (pro kameru s ½“ čipem; horizontální rozměr)

- Pracovní vzdálenost objektivu alespoň 10 mm v celém rozsahu

- Informace o nastavení optické cesty (typ objektivu, zoom) musí být přenášeny automaticky

Osvětlení

- LED s plynule nastavitelnou intenzitou.

- Režimy osvětlení:	odražené světlo koaxiální

odražené světlo kruhové integrované v objektivu s možností 			použít vybrané segmenty

dark-field osvětlení

polarizace pro alespoň jeden výše uvedený režim

prošlé světlo.

Kamera a snímání

- Min. ½“ barevná kamera schopna záznamu až 50 snímků za vteřinu

- Snímání v režimu HighDynamicRange, rozsah alespoň 16 bitů

Motorizované posuvy

- Stolek s pojezdem alespoň 100x100 mm s rozlišením ≤ 1 µm

- Rozsah pohybu v ose Z alespoň 30 mm s rozlišením ≤ 0,1 µm

Hardware

- Vyhrazený ovládací panel s hlavními funkcemi (posuny v XYZ, režimy osvětlení, snímání)

- Hardware musí umožňovat velmi rychlé zpracování obrazových dat

- Hardware musí pracovat pod Windows 7 (na kterém běží prostředí zadavatele) a být použitelné jako standardní PC

- Full HD monitor s úhlopříčkou min. 22“

Software

Software musí obsahovat tyto funkce:

- Skládání snímků ve 2D a 3D do velikosti aspoň 10 tisíc x 10 tisíc pixelů

- Tvorba 3D modelů; zobrazení výškové informace

- Navigace v přehledovém snímku

- Vyvolání parametrů snímání z uloženého snímku

- Režim potlačení odlesků

- Standardní nástroje pro měření a analýzu obrazu ve 2D

- Měření ve 3D: profil/řez, výška, úhel, plocha, objem, drsnost povrchu

- Tvorba reportů

Součástí dodávky musí být také software pro prohlížení a úpravu snímků a provádění měření v nich. Zadavatel požaduje pro takový software licenci umožňující simultánní použití na libovolném počtu počítačů a notebooků v rámci činnosti zadavatele.