Příloha č. 2 - Technická specifikace

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Contipro a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 609 17 431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka Hmotnostního spektrometru pro ultrastopovou kvantifikaci látek včetně příslušenství podle níže uvedené technické specifikace.

Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry předmětu plnění. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní možnost ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje a případně konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě že nabídka nesplní požadovanou hodnotu či vlastnost a u daného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení uchazeče.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru (povinné parametry) | Požadovaná hodnota (povinné parametry) | Vepište ANO/NE, příp. číselnou hodnotu |
| Hmotnostní spektrometr |  |  |
| Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu. | ANO |  |
| Nastavení izolačního okna minimálně od 0,2 Da (FWHM) na prvním i třetím stupni kvadrupólového filtru. | ANO |  |
| Umožňuje připojení ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) s ovládáním pomocí jednoho software. | ANO |  |
| Rozsah hmot minimálně 5 – 2 000 m/z. | ANO |  |
| Rychlost skenu alespoň 15 000 amu/s. | ANO |  |
| Minimálně 600 „paralelně“ sledovaných přechodů v jednom cyklu. | ANO |  |
| Vysoká citlivost v pozitivním módu ionizace: poměr signálu k šumu min. 1 500 000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu na kolonu. | ANO |  |
| Lineární dynamický rozsah minimálně 6 řádů. | ANO |  |
| Přepínání mezi snímáním pozitivně a negativně nabitých iontů kratší než 20 ms. | ANO |  |
| Iontový zdroj typu elektrosprej (ESI) kompatibilní se stávajícím zařízením ve společnosti Contipro a.s. s technologií orbitální pasti. | ANO |  |
| Čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua s vestavěným izolačním ventilem. | ANO |  |
| Vakuové čerpadlo (vakuová čerpadla) potřebné(á) pro zajištění funkčnosti stroje je(jsou) součástí nabídky | ANO |  |
| Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf |  |  |
| Systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm. | ANO |  |
| Tlakový limit systému ≥ 140 MPa. | ANO |  |
| Senzory na únik kapaliny. | ANO |  |
| Bio-inertní provedení. | ANO |  |
| Čerpadlo mobilní fáze |  |  |
| Binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo. | ANO |  |
| Tlakový limit minimálně 140 MPa. | ANO |  |
| Minimalizovaný mrtvý objem. | ANO |  |
| Rozsah průtoků minimálně 0,001 – 2,00 mL/min. | ANO |  |
| Možnost tvorby gradientových profilů: minimálně lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient. | ANO |  |
| Vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází. | ANO |  |
| Rozsah pH minimálně 2–12. | ANO |  |
| Automatický dávkovač vzorků |  |  |
| Automatický dávkovač typu FTN. | ANO |  |
| Volitelný objem nástřiku v rozsahu min. 0,01 – 20,0 µL. | ANO |  |
| Kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 1,5-2 ml. | ANO |  |
| Robotický zásobník a podavač pro automatický dávkovač s kapacitou alespoň 400 pozic pro vialky o objemu 1,5-2 ml. | ANO |  |
| Tepelné termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5 °C až + 40 °C. | ANO |  |
| Přenos vzorku < 0,004 %. | ANO |  |
| Opakovatelnost nástřiku vyjádřená jako RSD plochy píku pro nástřik 1 µL kofeinu < 0,5 %. | ANO |  |
| Kolonový termostat a příslušenství |  |  |
| Kolonový termostat minimálně pro 2 kolony o délce minimálně 250 mm, včetně předkolony. | ANO |  |
| Minimalizovaná délka kapiláry pro spojení s dodaným hmotnostním spektrometrem. | ANO |  |
| Alespoň dva přepínací ventily (dvoupolohové šesticestné). | ANO |  |
| Rozsah teplot alespoň v rozsahu +25 °C až +100 °C. | ANO |  |
| Kit (3 ks) obsahující inertní kapiláry včetně tzv. „Fingertight fittingů“ pro připojení čerpadlo-autosampler-kolona-detektor vybavený aktivním ohřevem či chlazením je součástí nabídky. | ANO |  |
| Inertní kapiláry včetně tzv. „Fingertight fittingů“ o průměru 0.1 mm a délce 6.5, 15, 25 a 35 cm (celkem 10 ks) jsou součástí nabídky. | ANO |  |
| Software a ovládací počítače s monitory |  |  |
| Počítač s výkonem postačujícím pro měření a vyhodnocení dat, vybaveny software nezbytným pro ovládání celé sestavy (požadovaný je jednotný software pro ovládání celé sestavy chromatografu a hmotnostního spektrometru splňující minimálně požadavky FDA 21 CFR part 11), LCD monitor. | ANO |  |
| Tvorba vlastních uživatelských formátů reportů | ANO |  |
| Možnost exportu naměřených dat do prostředí, které bude kompatibilní s využívaným systémem ve společnosti Contipro, a.s. (MS Office). | ANO |  |
| Knihovny HRMS a MS/MS přechodů k využití i pro stávající zařízení s technologií orbitální pasti. | ANO |  |
| Přenosný počítač vybavený systémem, který bude kompatibilní s využívaným systémem ve společnosti Contipro a.s. (MS Office) a je vhodný pro vyhodnocení naměřených dat je součástí nabídky (min. parametry: procesor s minimálně 4 jádry a frekvencí 2.8 GHz, 16 GB RAM, SSD 1 000 GB, displej 13“, váha max. 2 kg). | ANO |  |
| Dodání, záruka, školení |  |  |
| Součástí dodávky je instalace, IQ/OQ a zaškolení v délce trvání min. 2 dny. | ANO |  |
| Záruka na celý systém min. 36 měsíců, vč. PM/PQ po prvním a druhém roce provozu. | ANO |  |

Jsou-li v této zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy nebo značky výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiná, technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.