Příloha č. 2 - Technická specifikace

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Contipro a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je Anaerobox včetně příslušenství podle níže uvedené technické specifikace.

Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

Dílčí plnění č. 1

| Popis parametru (povinné parametry) | Požadovaná hodnota (povinné parametry) | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Obecné požadavky |  |  |
| Vhodné pro kultivaci striktně anaerobních mikroorganismů | ano |  |
| Pracovní a kultivační prostor s plně řízenou a kontrolovanou atmosférou | ano |  |
| Anaerobox |  |  |
| Pro jednu osobu, obsahuje dva rukávové vstupy | ano |  |
| Přípustná koncentrace O2 v pracovním prostoru v anaerobní atmosféře | 0 % O2 |  |
| Vnější rozměry max. 1050 x 1300 x 850 mm (V x Š x H): | ano |  |
| Vnitřní osvětlení | ano |  |
| Vnitřní elektrické zásuvky | Minimálně 1 |  |
| Vnitřní police | Minimálně 1 |  |
| Vyhřívaná komora s nastavitelnou teplotou | Minimálně: teplota okolí +5°C–40°C |  |
| Prokládací komora, ve které se odstraní kyslík před přemístěním materiálů do vnitřní komory | ano |  |
| Alarm nedostatku plynů | ano |  |
| Nastavitelná vlhkost atmosféry uvnitř komory | ano |  |
| Systém filtrace atmosféry ve vnitřní komoře | HEPA H14 nebo vyšší |  |
| Možnost dezinfekce povrchů vnitřní komory běžně dostupnými prostředky | ano |  |
| Plyn vhodný pro použití v prokládací komoře | N2 |  |
| Plyn vhodný pro použití ve vnitřní komoře | Směs N2 + H2 + CO2 |  |
| Příslušenství |  |  |
| Redukční tlakový ventil pro N2 | ano |  |
| Redukční tlakový ventil pro N2/CO2/H2 | ano |  |
| Stojan pod anaerobox s vyhovující nosností | ano |  |

Jsou-li v této zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy nebo značky výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiná, technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.