Příloha č. 5 - Technická specifikace

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Contipro a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je temperovaná laboratorní centrifuga pro mikrotitrační destičky podle níže uvedené technické specifikace.

Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

Dílčí plnění č. 4

| Popis parametru (povinné parametry) | Požadovaná hodnota (povinné parametry) | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Stolní chlazená centrifuga | ANO |  |
| Nastavitelný rozsah teplot v minimálním rozpětí -10 ˚C až 40 ˚C | ANO |  |
| Kontinuální chlazení při zavřeném víku nečinné centrifugy | ANO |  |
| Funkce rychlého chlazení | ANO |  |
| Hlučnost max. 56 dB | ANO |  |
| Výkon pro výkyvný motor min. 4 500 otáček/min | ANO |  |
| Výkon pro úhlový motor min. 17 500 otáček/min | ANO |  |
| Nastavitelná rychlost brzdění | ANO |  |
| Časovač v rozmezí minimálně od 1 min do 99 h 59 min s možností kontinuálního chodu | ANO |  |
| Výměna rotorů bez použití nástroje (např. klíče) | ANO |  |
| Displej s informacemi v českém či anglickém jazyce, s možností přepočtu RCF a RPM, možnost uložení min. 10 uživatelských programů | ANO |  |
| Automatické vypnutí po určité době nečinnosti | ANO |  |
| Hermetické krytování adaptérů pro zamezení vzniku aerosolu a kontaminace s „biocontainment˝ certifikátem, součástí dodávky jsou kryty pro adaptéry pro 15 ml a 50 ml zkumavky (celkem 4 ks) a pro rotor na mikrotitrační destičky (2 ks) | ANO |  |
| Automatické rozeznání rotorů | ANO |  |
| Automatické rozeznání nevyváženosti rotorů | ANO |  |
| Výkyvný rotor pro 2 mikrotitrační destičky (včetně tzv. deepwell destiček s výškou min. 32 mm) s maximálním výkonem min 4 400 ot./min je součástí dodávky | ANO |  |
| Úhlový rotor 24 x 1,5/2 ml zkumavky s výkonem min 17 000 ot./min je součástí dodávky | ANO |  |
| Úhlový rotor 6 x 50 ml s výkonem min 9 500 ot./min je součástí dodávky | ANO |  |
| Výkyvný rotor s adaptéry pro min. 4 x 50 ml zkumavky s kónickym dnem a min. 8 x 15ml zkumavky s kónicky dnem s výkonem min. 4 500 ot./min je součástí dodávky | ANO |  |
| Zajištění záručního i pozáručního servisu a validace, reakční doba 24 h a servisní zásah do 72 h | ANO |  |

Jsou-li v této zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy nebo značky výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiná, technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.