Příloha č. 2 - Technická specifikace

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Contipro a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

Předmět veřejné zakázky:

Reometr dodaný se stolním počítačem a se stolem s antivibrační plochou podle níže uvedených technických specifikací. Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.

Specifikace předmětu veřejné zakázky:

Technická specifikace

| Popis parametru (povinné parametry) | Požadovaná hodnota (povinné parametry) | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Smykový reometr schopný řídit napětí i deformaci |  |  |
| - Minimální krut ≤ 0,5 nN.m v oscilačním měření a ≤ 5 nN.m v ustáleném režimu - Minimální úhlová rychlost v režimu řízeného napětí (Controlled Stress) < 0,01 nanorad/s - Maximální úhlová rychlost v režimu řízeného napětí i v režimu řízené deformace je ≥ 300 rad/s - Minimální frekvence rotace ≤ 1.10-7 Hz - Rozsah normálové síly minimálně od 0,005 do 50 N bez nutnosti jakékoliv hardwarové změny reometru. - Rozlišení normálové síly < 0,5 mN - Rozlišení výchylky v rotaci (displacement resolution) musí být ≤ 2 nrad - Reometr musí pomocí dodaného software uvádět krut vyvíjený motorem a také současně i krut vkládaný na vzorek - Reometr musí zobrazovat oscilační vlny v reálném čase a umožnit ukládání oscilační vlny s každým datovým bodem. | ano |  |
| Reometr musí pracovat minimálně v těchto režimech: 1) Oscilační měření: - Torque/Stress sweep (lineární nebo logaritmický) při konstantním frekvenci - Frequency sweep (lineární nebo logaritmický) při konstantním krutu - Frequency sweep (lineární nebo logaritmický) při konstantní deformaci - Strain/Angular displacement sweep (lineární nebo logaritmický) při konstantní frekvenci - Temperature sweep při konstantní frekvenci nebo krutu - Vícenásobné simultánní frekvence superponované na výše zmíněné režimy měření. - Toková měření: - Controlled stress sweep nebo controlled torque sweep. - Měření s řízenou rychlostí - Controlled rate sweep (1/s) nebo (rad/s). - Měření s krokovým napětím (Stress stepped flow). - Měření s krokovým napětí s ekvilibrací (Equilibrium stress stepped flow) - Temperature sweep při konstatním napětí nebo rychlosti deformace - Měření v Creep režimu: - Konstantní napěťový creep a recovery. - Automatické vyhledání ustáleného stavu během creep měření. - Napěťová rampa | ano |  |
| Možnost práce v TTS (Time Temperature Superposition) pro předpověď dlouhodobých vlastností materiálů | ano |  |
| Geometrie |  |  |
| Reometr bude obsahovat minimálně tyto geometrie, přičemž všechny budou vybaveny pastí proti úniku rozpouštědla (solvent trap) a budou z nerezové oceli nebo titanu: - Měřící geometrie deska 40 mm - Měřící geometrie deska 20 mm - Měřící geometrie kužel 60 mm 1° - Měřící geometrie kužel 40 mm 1° - Měřící geometrie kužel 20 mm 1° - Zdrsněná(serrated/cross-hatched) geometrie deska 20 mm - Zdrsněná (serrated/cross-hatched) spodní geometrie – kompatibilní se systémem Peltier a zdrsněnou horní geometrii | ano |  |
| Temperace vzorků |  |  |
| - Součástí je systém deska-deska s peltierovským ohřevem v intervalu 0°C – 200°C - Ve stávající konfiguraci s peltierovským ohřevem musí umožňovat teplotní rampu ≥50 °C/minutu. - Reometr musí umožňovat rozšíření na měření v teplotách od ≤ -160°C - Reometr musí během měření teplotní rampy automaticky udržovat mezeru pro vzorek s ohledem na teplotní roztažnost měřících desek | ano |  |
| Dynamicko-mechanická analýza (DMA) |  |  |
| Reometr umožňuje měření v režimu DMA – dynamická mechanická analýza pevných vzorků | ano |  |
| Přístroj bude schopen měřit minimálně v těchto režimech: - tříbodový ohyb - vetknutý nosník - tlak a tah pro filmy i vlákna | ano |  |
| Měření jednotlivých veličin bude možné provádět v těchto mezích - Síla 0,1 až 50 N nebo větší - rozlišení výchylky ≤ 20 nm - frekvenční rozsah DMA 10-5 Hz až 16 Hz nebo větší. | ano |  |
| UV vytvrzování |  |  |
| Reometr umožňuje UV vytvrzování měřených materiálů pomocí vysokotlaké výbojky. Musí umožňovat také rozšíření/ záměnu o vytvrzování pomocí LED diod. | ano |  |
| - Zařízení obsahuje minimálně: - zdroj záření - měřící geometrii deska – deska umožňující UV vytvrzení měřeného materiálu; průměr vrchní geometrie 20 popř. 25 mm - radiometr pro kalibraci záření - optické kabely pro propojení jednotlivých zařízení - minimálně 5 kusů filtrů s vlnovou délkou 320-500 nm, 365 nm, 250-450 nm, 400-500 nm, 320-390 nm. Filtry musí být uživatelsky vyměnitelné. | ano |  |
| Vlhkostní cela pro reologická a DMA měření: |  |  |
| Reometr je vybaven vlhkostní celou pro reologická a DMA měření za definované vlhkosti. | ano |  |
| Vlhkostní cela musí splňovat tyto požadavky: - teplotní rozsah 5-120 °C - vlhkostní rozsah 5-95 % RH, s dosažením minimální vlhkosti 80 % RH při 5 °C, 60 % RH při 100 °C a 40 % RH při 110 °C - umožnění reologických a DMA měření v tahu a tlaku - obsahuje vše nezbytné k provozu včetně generátoru vlhkosti | ano |  |
| Součástí cely jsou minimálně tyto geometrie pro: - Měření filmů a vláken v tahu - Měření mezi paralelními deskami (průměr vrchní geometrie 20 popř 25 mm) | ano |  |
| Ovládání musí být plně integrováno v software pro řízení reometru. Programování vlhkostních profilů v jiném software, než je určený pro řízení reometru, není přípustné. | ano |  |
| Software |  |  |
| Instalovaný řídící a vyhodnocovací software včetně módu pro DMA a TTS (time-temperature superposition), které jsou zabudovány přímo v softwaru a není třeba dokupovat další moduly. | ano |  |
| Software musí obsahovat minimálně 5 licencí. | ano |  |
| Možnost exportu naměřených dat do Excelu | ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Aplikační a technická podpora po celou dobu životnosti přístroje (minimální požadovaná doba je 10 let) | ano |  |
| Dodací lhůta je 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy | ano |  |
| Stůl s antivibrační plochou pro umístění reometru a s místem pro umístění PC; rozměry v cm (d x š x v) 120 x 60 x 85 | ano |  |
| Osobní počítač s operačním systémem Windows a minimálně 24“monitorem. | ano |  |
| Základní školení obsluhy přístroje a jeho příslušenství v místě instalace (rozsah 2 dny) ihned po instalaci | ano |  |
| Aplikační školení v místě instalace (rozsah 1 den) nejdříve 1 měsíc a nejpozději 1 rok po instalaci; okruhy aplikačního školení budou předem nadefinovány dle požadavků kupujícího | ano |  |
| V rámci instalace může proběhnout kontrola těchto parametrů: - Minimální krut ≤ 0,5 nN.m v oscilačním měření a ≤ 5 nN.m v ustáleném režimu - Minimální úhlová rychlost v režimu řízeného napětí (Controlled Stress) < 0,01 nanorad/s - Maximální úhlová rychlost v režimu řízeného napětí i v režimu řízené deformace ≥ 300 rad/s - Minimální frekvence rotace ≤ 1.10-7 Hz - Rozsah normálové síly minimálně od 0,005 do 50 N - Teplotní rampa peltierovského ohřevu ≥ 50 °C/minutu - Rozlišení výchylky v rotaci (displacement resolution) ≤ 2 nrad - Vlhkostní cela udržuje hodnoty vlhkosti v rozsahu minimálně 5 až 95 % RH, přičemž musí umožňovat dosažení minimálně vlhkosti 80 % RH při 5 °C, 60 % RH při 100 °C a 40 % RH při 110 °C | ano |  |