Příloha č. 2 - Technická specifikace

Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní název: | Contipro a. s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

Předmět veřejné zakázky:

Semipreparativní HPLC-DAD-MSn, dodaný se stolním počítačem a softwarem podle níže uvedených technických specifikací. Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.

Technická specifikace

| Popis parametru (povinné parametry) | Požadovaná hodnota (povinné parametry) | Vyjádření uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Čerpadlo mobilní fáze |  |  |
| - binární semipreparativní pumpa s rozsahem průtoků až do 50 ml/min); tlakový rozsah až do 16,5 MPa | ano |  |
| Autosampler |  |  |
| - objem nástřiku od 10 ul až do 2500 ul - minimálně 120 pozic pro 2 ml vialky či 30 pozic pro 10 mL vialky (případně kombinace obou) - přesnost nástřiku <0,3 % RSD - senzor úniku mobilní fáze | ano |  |
| Termostat kolon |  |  |
| - teplotní rozsah 5 °C až 110 °C - možnost ovládání bez použití SW - integrovaný systém sledování historie kolon - integrované dva přepínací ventily (šesticestné/dvoupolohové) | ano |  |
| Detektor DAD |  |  |
| - detektor typu DAD - 1024 diod s rozsahem 190-800 nm, - 2 zdroje světla (deuteriová a wolframová lampa) - přesnost nastavení vlnové délky 1 nm - rychlost sběru dat až 100 Hz - sběr dat při nejméně 8 různých vlnových délkách současně - analytická cela o objemu max. 13 ul, délka optické - dráhy min. 10 mm - senzor úniku mobilní fáze | ano |  |
| Hmotnostní spektrometr |  |  |
| - lineární iontová past pro kvantitativní a kvalitativní analýzy s ESI ionizační technikou - možnost MS/MS alespoň v deseti stupních (MS10) - hmotnostní rozsah alespoň 15-4000 m/z - rozlišení alespoň 0,05 amu - možnost rozšíření na vysokorozlišující aparaturu Orbitrap s lineární iontovou pastí nastavitelný dělič toku 1:1 až 1:20 a 1:15 až 1:300 | ano |  |
| Sběrač frakcí |  |  |
| - frakční kolektor s možnou kapacitou až 180 sběrných zkumavek o objemu 8 ml, nebo 6 tzv. Schott zásobníků o objemu 250 ml - možnost sběru neomezeného objemu frakce maximální průtok při sběru až 150 ml/min | ano |  |
| PC a SW |  |  |
| - data akviziční software umožňující řízení celé sestavy, sběr měřených dat a jejich zpracování/vyhodnocení - tvorba vlastních uživatelských formátů reportů - možnost exportu naměř. dat do prostředí MS Office - PC, LCD monitor 24´´ | ano |  |
| Ovládání musí být plně integrováno v software pro řízení reometru. Programování vlhkostních profilů v jiném software, než je určený pro řízení reometru, není přípustné. | ano |  |
| Software |  |  |
| Instalovaný řídící a vyhodnocovací software včetně módu pro DMA a TTS (time-temperature superposition), které jsou zabudovány přímo v softwaru a není třeba dokupovat další moduly. | ano |  |