*Příloha č. 2 - Technická specifikace*

**Identifikační údaje zadavatele**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní název: | **Contipro a. s.** |
| Sídlo: | Dolní Dobrouč 401, 561 01 Dolní Dobrouč |
| IČO: | 60917431 |
| Zastoupená: | doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc., předseda představenstva |

**Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je **Vlhkostní komora**, která bude využívána pro optimalizaci podmínek skladování vyžadující kombinované nastavení teploty a vlhkosti, podle níže uvedených technických specifikací.

Veškeré dodané technické vybavení musí být nové, využití dříve používaných či repasovaných součástí je nepřijatelné.

V tabulce níže jsou uvedeny požadované technické parametry předmětu plnění. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Do prázdné kolonky uchazeč doplní možnost ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje a případně konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu, maximu či přesně dané hodnotě)

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě že nabídka nesplní požadovanou hodnotu či vlastnost a u daného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

**Zadavatel nepřipouští variantní řešení a nabídky obsahující plnění nad rámec požadavků v ZD. Jakákoli nesplněná podmínka zadání je považována za nesplnění zadání a je důvodem k vyřazení uchazeče.**

**Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY** | | |
| **Popis parametru (povinné parametry)** | **Požadovaná hodnota (povinné parametry)** | **Vepište ANO/NE, příp. číselnou hodnotu** |
| Objem | Minimálně 55 l |  |
| Vnitřní rozměr | Minimálně 40 x 40 x 33 |  |
| Vnitřní prosklené dveře | ANO |  |
| Ochrana proti přehřátí s alarmem | ANO |  |
| Nastavitelné parametry: teplota, relativní vlhkost, doba probíhajícího programu | ANO |  |
| Aktivní řízení vlhkosti až do 90 °C | ANO |  |
| Teplota ve stupních Celsia | ANO |  |
| Napájení | 230 V, 50 Hz |  |
| Police | Minimálně 1 ks |  |
| Teplotní rozsah (včetně nastavení vlhkosti bez nutnosti chlazení) | Minimálně 20-90 °C |  |
| Vlhkostní rozsah | Minimálně 20-95 % |  |
| Možnost vypnutí aktivního řízení vlhkosti | ANO |  |
| Přesnost nastavení teploty | 0,1 °C |  |
| Přesnost nastavení vlhkosti | 0,5 % |  |
| Zvlhčování destilovanou vodou | ANO |  |
| Externí pumpa pro zvlhčovací systém je součástí dodávky | ANO (pokud není řešeno zabudovaným, interním čerpadlem) |  |
| Možnost programování v externím softwaru – USB, ethernet interface | ANO |  |
| Software pro programování součástí dodávky | ANO |  |
| Digitální displej pro nastavení a odečet hodnot | ANO |  |
| Jazyk ovládání | Minimálně AJ a ČJ |  |
| Možnost kalibrace | ANO |  |
| Uzavíratelný otvor na boční/zadní straně komory s průměrem v rozsahu od 4 do 6 cm | ANO |  |
| Záruka 2 roky | ANO |  |

**Jsou-li v této zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy nebo značky výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiná, technicky a kvalitativně srovnatelná řešení.**