Pro výběrové řízení:

**„Autokolimátor pro montáž optických sestav“**

**Projekt:** CZ.01.1.02/0.0/0.0/15\_014/0001853 „Vybudování kapacit pro výrobu přesných opto-mechanických sestav“

Zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

# 1. Identifikace zadavatele

**Název zadavatele:** **Meopta – optika, s.r.o.**

**Sídlo zadavatele:** Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov

**Kód obce dle ZÚJ:** 511382

**Právní forma:** společnost s ručením omezeným, kód právní formy 112

**IČ:** 47677023

**DIČ:** CZ47677023

**Statutární orgán:** Ing. Vítězslav Moťka, jednatel

**Kontaktní osoba zadavatele:** Ing. Lucie Moťková

**Telefon:** +420 581 242 128, +420 733 591 719

**E-mail:** Lucie.Motkova@meopta.com

Dále jen “zadavatel“

# 2. Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks autokolimátoru pro montáž optických sestav s příslušenstvím dle dále specifikovaných podmínek.

**Technické požadavky:**

|  |
| --- |
| Dvou osý autokolimátor pro přesné měření úhlu optických prvků. Přístroj pro bezkontaktní měření centricity čočky. |
| Ohnisková vzdálenost 300 mm |
| Průměr objektivu větší než 55 mm |
| Čistý optický průměr větší než 45 mm |
| LED osvětlení s vysokým výkonem |
| Zorné pole autokolimátoru: horizontálně více než 2000 arc sec, vertikálně více než 1500 arc sec |
| Rozlišení autokolimátoru: lepší než 0,04 arc sec |
| Přesnost autokolimátoru: lepší než ± 0,8 arc sec |
| CCD kamera o vysokém rozlišení |
| Držák autokolimátoru s V-prisma: nastavitelný ve 2 osách, rozlišení lepší než 1,5 arc sec v obou směrech, rozsah pohybů: horizontálně minimálně 1 deg, vertikálně minimálně 3 deg |
| Sada positivních a negativních předsádek k objektivu autokolimátoru |
| Měření v zeleném světle |
| Měření centricity v reflexním režimu |
| Aktivní okno s měřením s živým obrazem od středu křivosti |
| Analytický software pro výpočet polohy osy ve 3 osách (náklon a posuv osy měřené čočky), prostorové znázornění polohy osy |
| Sada kalibračních pomůcek přesnost lepší než +/-1,5 arcsec |
| Návod v češtině nebo angličtině. |
| Počítač s programem plně kompatibilním se stávajícím systémem zadavatele Windows 7 Professional, v angličtině, |
| Barevný monitor o úhlopříčce min 22´´ |

**Další požadavky:**

Předmět dodávky, stejně jako veškerý materiál, díly a SW musí být nové a nepoužité.

Instalace zařízení musí být provedena ve spolupráci s pracovníky zadavatele.

Záruční doba zařízení minimálně v trvání 12 měsíců od předání do užívání zadavateli.

Požadujeme garanci servisního zásahu. Bližší požadavky na garanci servisního zásahu jsou uvedeny v bodě 11 zadávací dokumentace.

Garantované servisní služby minimálně po dobu 10 let od skončení záruční doby stroje.

Zaškolení obsluhy v místě sídla zadavatele. Bližší požadavky na zaškolení jsou uvedeny v bodě 11 zadávací dokumentace.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Předpokládaná cena celé zakázky: 800 000,- Kč bez DPH

# 3. Místo plnění zakázky

Sídlo zadavatele: Meopta – optika, s.r.o., Kabelíkova 2682/1, 750 02 Přerov

# 4. Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín dodání: 7 týdnů od podpisu smlouvy.

# 5. Prokázání kvalifikačních předpokladů

Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace uchazečů.

# 6. Obsah nabídky

1. Číslovaný obsah s očíslovanými listy nabídky
2. Krycí list nabídky (podepsaný statutárním zástupcem nebo zmocněnou osobou uchazeče, vzor formuláře je přílohou č. 1)
3. Kontaktní osoby pověřené realizací zakázky
4. Čestné prohlášení s délkou platnosti nabídky
5. Vyplněná tabulka „Autokolimátor pro montáž optických sestav“ (příloha č. 2)
6. Nabídková cena s položkovým rozpočtem
7. Harmonogram plnění (členěný na kalendářní týdny předpokládané realizace)
8. Podepsaný návrh kupní smlouvy/přijetí podmínek
9. CD (v obálce) s kompletní nabídkou (body 1 - 8) 1 ks pro originál + 1 ks pro kopii

# 7. Způsob zpracování nabídky

Nabídku podá uchazeč písemně ve dvou vyhotoveních, která musí být zpracována dle bodu 6. této zadávací dokumentace. Jedno vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky. Zadavatel vyžaduje také elektronickou, kompletní a podepsanou verzi nabídky ve formátu PDF na datovém nosiči (CD), jedno CD pro originál, jedno pro kopii.

Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Jednotlivé listy nabídky musí být číslovány. Všechny listy musí být nerozebíratelně spojeny (svázány) do jednoho celku a zajištěny. Listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty nebo jiné úpravy. Varianty nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci jsou nepřípustné.

Nabídková cena musí být uvedena v CZK nebo EUR v celkových cenách bez DPH. **Nabídková cena musí být konečná.** Hodnotí se cena bez DPH v CZK. Nabídky v EUR se pro účely hodnocení přepočítávají kurzem ČNB platnému pro poslední den lhůty pro podání nabídek.

Nabídková cena musí být členěna na jednotlivé položkové ceny.

Doba, po kterou jsou uchazeči vázáni obsahem nabídky, je stanovena na 90 dní od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Tato doba se prodlužuje uchazečům, se kterými bude možné uzavřít smlouvu až do uzavření smlouvy. Podepsané čestné prohlášení (osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče) o délce platnosti podané nabídky bude součástí části 4 nabídky.

Nabídka musí v části 5 „Autokolimátor pro montáž optických sestav“ obsahovat vyplněnou tabulku, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Nevyplnění či nesplnění jednoho nebo více parametrů znamená nesplnění technických požadavků a vyřazení nabídky z hodnocení.

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči v tomto výběrovém řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně nebo společně s jinými vyřadí.

Nabídka bude předána nebo poslána na adresu zadavatele v jedné řádně uzavřené obálce výrazně označené nápisem **„Výběrové řízení – Autokolimátor pro montáž optických sestav – Neotvírat!“**. Na obálce musí být název uchazeče a jeho adresa.

V části 8 uchazeč přiloží **datovaný, orazítkovaný a podepsaný** (osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče) návrh kupní smlouvy, **který bude obsahovat veškeré náležitosti, práva a povinnosti, jak jsou dány touto zadávací dokumentací a případně další ujednání, jež jsou běžné v obchodních případech při pořízení obdobných zařízení, jako je předmět tohoto výběrového řízení, a které jsou v souladu s občanským zákoníkem v České republice. Případné doplnění stanovených podmínek nesmí omezovat či vylučovat práva zadavatele. Návrh kupní smlouvy musí být také v souladu s dobrými mravy.**

# 8. Hodnocení nabídek

Kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu. Pro hodnocení použije bodovací metodu.

Dílčí hodnotící kritéria:

1. Nabídková cena bez DPH v CZK – 60 %
2. Počet kalendářních týdnů (dále KT) od podpisu smlouvy do termínu dodání plnění – 40%

**Způsob hodnocení**

Kritérium č. 1

$$100 × \frac{nejnižší nabídková cena bez DPH}{nabídková cena uchazeče bez DPH} × váha kritéria vyjádřená detinným číslem$$

Hodnotí se cena bez DPH v CZK. Nabídky v EUR se pro účely hodnocení přepočítávají kurzem ČNB platnému pro poslední den lhůty pro podání nabídek.

Kritérium č. 2

$$100 × \frac{nejnižší počet KT od podpisu smlouvy do termínu dodání plnění}{počet KT od podpisu smlouvy do termínu dodání plnění} × váha kritéria vyjádřená desetinným číslem$$

Pokud v celkovém hodnocení získají dvě nebo více nabídek shodný počet bodů, rozhodne o pořadí nabídek bodové hodnocení kritéria č. 1.

# 9. Lhůta a místo pro předkládání nabídky

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy ve Věstníku veřejných zakázek a končí dnem **21.11.2016** v **9:30** hodin. Nabídky musí být do sídla zadavatele doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek hodnotící komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

# 10. Datum a místo otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **21.11.2016** v **9:30** hodin v sídle zadavatele. Otevírání obálek se může zúčastnit za každého uchazeče jedna osoba. Přítomní uchazeči stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů.

# 11. Obchodní a platební podmínky

**Tyto obchodní a platební podmínky musí být obsaženy v návrhu kupní a servisní smlouvy uchazeče, případné jejich doplnění nesmí omezovat či vylučovat práva zadavatele:**

Odběratel převezme předmět kupní smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí zakázky.

Dodavatel připraví protokol o předání a převzetí zakázky ihned po dodávce, montáži, instalaci, zaškolení obsluhy v rozsahu min. 1 den v místě sídla Zadavatele a po úspěšném uvedení do užívání.

Odběratel jako předpokládaný termín protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy stanovuje 7 týdnů od podpisu smlouvy.

Dodavatel se zavazuje, že dodá předmět smlouvy ve sjednaném termínu na základě vyrozumění Odběratele o připravenosti k instalaci stroje. Přesný termín dodání bude dohodnut s Dodavatelem dle připravenosti Odběratele k převzetí předmětu smlouvy. Způsob dodání bude DAP provozovna Odběratele dle INCOTERMS 2010. (Doprava bude provedena spediční firmou dle výběru Dodavatele a na náklady Dodavatele. Přepravní pojištění zajišťuje po dobu trvání odpovědnosti Dodavatel na své náklady).

Vyložení a umístění zařízení na pracoviště zorganizuje a provede Odběratel na své vlastní náklady za součinnosti Dodavatele a v souladu s jeho pokyny.

Odběratel se stane vlastníkem předmětu dodávky dnem úplného zaplacení kupní ceny.

Dojde-li k nedodržení termínu předání předmětu uvedeného ve smlouvě, bude za každý den prodlení účtováno penále ve výši 0,05 % celkové ceny zakázky. Tím nejsou dotčeny nároky Odběratele na úhradu škod a vícenákladů způsobených zpožděním dodávky.

Dodavatel je povinen předat odběrateli současně s předmětem smlouvy veškeré doklady a technickou dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy (zejména návod k obsluze, schémata pro zapojení, technické listy apod.), a to v českém či anglickém vyhotovení.

Požadujeme garanci servisního zásahu do 48 hodin (v pracovní dny) od nahlášení závady v rámci záruky i pozáručního servisu, a to v případě, že je předmět smlouvy mimo provoz. V případě nesplnění tohoto ustanovení je Dodavatel servisních prací povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.

V případě prodlení Odběratele s úhradou Kupní ceny je Odběratel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Platební podmínky:

100 % z Kupní ceny předmětu smlouvy, včetně DPH v zákonné výši, bude uhrazeno na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena do 3 dnů od podpisu předávacího protokolu. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů od vystavení faktury a faktura musí být prokazatelně doručena do sídla Odběratele.

Dodavatel bude Odběratele informovat o parametrech napojení a instalace předmětu smlouvy a aktivně s ním spolupracovat při přípravě místa umístění předmětu kupní smlouvy v sídle Odběratele.

Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

**(Musí být takto uvedeno v návrhu smlouvy).**

Odstoupení od smlouvy ze strany Odběratele:

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se Dodavatel z důvodů, za které neodpovídá Odběratel, dostal do prodlení s plněním v dohodnutém termínu trvajícího déle než dva měsíce.

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud vyrobený předávací kus nebude splňovat požadované parametry kvality, viz výše.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany Odběratele podle bodů výše je tento povinen vrátit Dodavateli ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy již realizované části předmětu smlouvy a příslušnou dokumentaci. Dodavatel je povinen vrátit do 10-ti dnů Odběrateli veškeré platby spojené s touto smlouvou a uhradit veškeré náklady a škody Odběrateli vzniklé v důsledku nesplnění této smlouvy ze strany Dodavatele, a to do 10-ti dnů od doručení žádosti o náhradu škody.

Odstoupení od smlouvy ze strany Dodavatele:

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je Odběratel v prodlení s úhradou faktury delší než dva měsíce a toto prodlení není způsobeno neplněním podmínek smlouvy ze strany Dodavatele.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany Dodavatele z důvodu uvedeného v bodě výše je Odběratel povinen uhradit Dodavateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy a to do 10-ti dnů od doručení žádosti o náhradu škody.

Každá smluvní strana vynaloží veškeré úsilí proto, aby minimalizovala vznik nákladů ve smyslu tohoto článku.

Dodavatel prohlašuje, že dodávky a řešení, které tvoří předmět této smlouvy, nemají žádné patentové nebo jiné průmyslové právní nedostatky a závady, ani nepoškozují práva třetích osob.

Obě smluvní strany se zavazují neposkytovat a nezveřejňovat třetím osobám žádné informace, které jim byly svěřeny nebo se jim staly přístupnými na základě tohoto smluvního vztahu, případně které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou nebo jednu ze smluvních stran, bez souhlasu druhé smluvní strany.

# 12. Náklady účasti

Náklady účasti si každý uchazeč hradí sám.

# 13. Poskytování informací

Uchazeč je oprávněn požadovat písemné vysvětlení k zadávací dokumentaci. Písemná žádost musí být zadavateli (a to kontaktní osobě zadavatele) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele.

# 14. Ostatní

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o zadávací řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vedle důvodů, kdy zadavatel výběrové řízení musí zrušit, si zadavatel vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy, pokud se v průběhu výběrového řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.

# Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Vyplněná tabulka „Autokolimátor pro montáž optických sestav“

Datum: 10.10.2016

Za zadavatele Meopta – optika, s.r.o.

Ing. Vilém Mikeška – ředitel výrobní divize montáž

Mgr. Ing. Milena Trnečková, LLM – podnikový právník

Ing. Vítězslav Moťka - jednatel