## List1
Položka | Měřidlo geometrických úchylek tvaru a polohy (měřidlo kruhovitosti) | ANO/NE
PARAMETRY/TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLOŽEK
Zařízení musí splňovat:
1 | Měření parametrů kruhovitosti, souososti, soustřednosti, axiálního a radiálního házení vč. celkového házení, rovnoběžnosti dvou čelních ploch, kolmosti osy a čela, válcovitosti, přímosti, náklonu a rovinnosti, měření odchylky tloušťky stěny
2 | Měření a vyhodnocení přerušovaných ploch
3 | Měření průměru
4 | Měření kuželovitosti (úhel, tvar a házení kužele) v celé délce měřeného kužele, nikoliv pouze v rozsahu snímače
5 | Automatické najíždění na měřený cíl
6 | Automatické rozpoznání hran
7 | Měřitelný průměr min. 390 mm
8 | Průměr protočeného dílu min. 490 mm
9 | Minimální rozlišení v měřicích osách 0,1 µm
10 | Úchylka přímosti v ose Z max. 0,15 µm / 100 mm
11 | Úchylka přímosti v ose R max. 0,25 µm / 100 mm
12 | Měřicí výška min. 450 mm
13 | Hmotnost dílu min. 40 kg
14 | Přesný samonivelační otočný stůl s vzduchovým ložiskem s aktivním tlumením vibrací
15 | Průměr otočného stolu min. 300 mm
16 | Možnost úhlového nastavení otočného stolu
17 | Automatické vyrovnání dílu
18 | Rozsah centrování min. ± 3 mm
19 | Úchylka kruhovitosti otočného stolu max. 0,02 µm
20 | Axiální házení stolku max. 0,03 µm
21 | Rozsah naklápění otočného stolu min. ±1°
22 | Snímač s oboustranným měřicím systémem v rozsahu min. ±1 500 µm
23 | Automatické pozicování snímače polohy v rozsahu 90°- 270°
24 | Antikolizní ochrana ve směru najíždění (vertikální i horizontální osa)
25 | Možnost plynulé regulace rychlostí posuvů os a otáček otočného stolu
26 | Možnost nastavení měřící síly a zdvihu
27 | Sada základních ramínek a výměnných doteků se závitem M2: délka ramínka 98 mm, snímací hroty 10, 20, a 30 mm s kuželovitým profilem, 2x prodloužení ramínka 1x min. 60 mm + 1x 200 mm, klíče k výměně doteků
28 | Jednotka na úpravu vzduchu
29 | Měřicí počítač s platnou licencí operačního systému min. Windows 7
30 | Vyhodnocovací software pro požadované měřené parametry v češtině s možností přepnutí do anglického jazyka
31 | Tvorba měřicích protokolů s možností libovolné editace všech tiskových polí a tisk v českém jazyce nebo angličtině
32 | Manuál k softwaru v českém jazyce
33 | Filtry 0-15 w/ot, LSC dle DIN 1101
34 | Fourierova analýza dle DIN 1101 a modul 3D analýzy
35 | Plný provoz CNC, programování, ukládání a editace měřicích programů
36 | Monitor LCD 24“
37 | Kontrolní etalon kruhovitosti
38 | Přesná šestičelisťová sklíčidla s kalenými čelistmi pro vnější a vnitřní upínání. Vnitřní rozsah upínání od min. 28 do min. 90 mm. Vnější rozsah upínání od 2 do 95 mm