## a) 2 ks operační stůl pro GYN
Operační stůl - minimální technická specifikace
Lokace: Středomoravská nemocniční a. s. - Nemocnice Přerov, Nemocnice Šternberk Kód ID: 2018043, 2018055 Množství: 2 ks
Technické parametry | INVESTOR (NEMOCNICE) | Zde doplňte název společnosti
| Investor doplní požadovaný parametr a klinické aplikace (pokud lze) | Zde doplňte název nabízené technologie
Zde doplňte název výrobce nabízené technologie
| POŽADOVANÁ HODNOTA: Investor uvede, zda parametr požaduje (ANO) nebo ne (NE), případně číselnou hodnotu parametru | Uchazečem uvedená hodnota
KOMPATIBILITA
Investor doplní požadavek na kompatibilitu se stávajícím přístrojovým vybavením, spotřebním materiálem apod. Uvede typ zařízení a výrobce | Upřesní investor | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Medicínský účel (Klinické aplikace)
Operační stůl pro Gynekologii | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Technické parametry
Elektromechanický operační stůl | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Elektrické ovládání zdvihu pracovní desky, zádového dílu naklápění pracovní desky kolem dvou os, podélný posun, nožní segmenty společně nebo každý zvlášť | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zdvih pracovní desky minimálně v rozsahu 650 až 1100 mm (bez čalounění) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Trendelenburg – Antitredelenburg - minimálně ± 45° | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Nosnost operačního stolu minimálně 380 kg ve všech nastavitelných polohách i pozicích, včetně příslušenství. | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Stůl vybaven akumulátory pro provoz na bezpečné napětí nezávisle na síti a integrovanou nabíječkou | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Kapacita akumulátoru minimálně 3 dny při obvyklém zatížení stolu | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Signalizace stavu akumulátoru jak základmy operačního stolu, tak dálkového ovládání | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Ovládání elektrických pohybů pomocí ručního ovladače - 1ks bezkabelové a 1ks kabelové ovládánís možností ovládání všech funkcí operačního stolu | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Záložní ovládání operačního stolu na hlavním zdvihacím sloupu stolu - na boku sloupu (pro zajištění snadného přístupu, ne pod zádovou či nožní partií) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Mobilní základna (sloup)s integrovanými kolečky (chráněny krytem před znečištěním) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Pracovní deska
RTG transparentní operační deska | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Plně odnímatelné dělené nožní segmenty, výklopné kolem horizontální i vertikální osy, ovládané elektronicky volitelně společně nebo každý zvlášť. Pohyb nožních segmentů bez pohybu zádového dílu. | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Dělený zádový segment - Horní a dolní část ovládaná elektricky (nahoru/dolů, můstek, beach chair) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Hlavový segment - dvojkloubový (±45°) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Šířka stolu (bez lišt) - minimálně 590 mm | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Podélný posun - minimálně 450mm, z toho k nožní části minimálně 250mm | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zádový segment sklápění - minimálně -90 ° | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zádový segment zvedání - minimálně 90 ° | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Nožní segment sklápění - minimálně -100 ° sklopení pod operační desku) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Nožní segment zvedání - minimálně 90 ° | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Laterální náklon - minimálně ±25° | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Příslušenství
Medilišta (Eurolišta) po obou stranách a celé délce operačního stolu vyjma hlavového dílu | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Držák zástěny pro anestezii (nastavitelný - tisícihran) – 1 ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Plně kloubově polohovatelná infuzní podložka paže- zajištění/odjištění vícekloubového mechanizmu z jednoho místá; vč. 2 upínavích pásů - 2ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Upínací pás na pacienta – 1 ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Boční opěrka nastavitelná ve všech směrech rovná – 2 ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Polohovatelné opěrky nohou pro operace v gynekologické poloze - 1 pár | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Polohovatelné opěrky nohou pro operace v gynekologické poloze typu "Americká bota" s pístnicí - 1 pár | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Univerzální svorky na příslušenství s úchetem na medilištu (nastavitelné - tisícihran) - 4 ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Opěrky na ramena – 2 ks | ANO
Operační stolek na ruku s úchytem na eurolištu –1 ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Další požadavky
Dálkové zajištění a odjištění operačního stolu pomocí ručního ovladače i pomocí ovládacího panelu na sloupu operačního stolu) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Mobilní podstavec zákaldy operačního stolu kompletně s nerezové oceli - snadné čištění a dezinefkce, zcela bez ostrých hran | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vykrojení základny min. v nožní části (prostor pro umístění např. nožního pedálu koagulační jednotky) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Elektromotoricky řízený asistenční pojezd operačního stolu | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Antidekubitní polstrování z paměťové pěny vysoké min. 8cm | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Z manipulačních důvodů - nízká hmotnost jednotlivých modulárních segmentů operační desky (pro dvoudílné podložky nohou max. 6kg zvlášť pro pravý a levý díl) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Stabilizace stolu - automatické vyrovnání do vodorovné polohy | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Dostatek prostoru pro nohy operačního týmu pod základnou stolu kvůli snadnému přístupu k pacientovi | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
komunikace operačního stolu v českém jazyce | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
možnost uložení min. 5 přednastavených poloh | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Možnost nastavení reverzní pozice pacienta | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Místo pro operatéra mezi končetinovými segmenty - zajištěno vykrojením nožních segmentů nebo jejich posunem do tvaru písmene "U" | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru

## b) 1 ks operační stůl pro CHIR
Operační stůl - minimální technická specifikace
Lokace: Středomoravská nemocniční a. s. - Nemocnice Přerov Kód ID: 2018044 Množství: 1 ks
Technické parametry | INVESTOR (NEMOCNICE) | Zde doplňte název společnosti
| Investor doplní požadovaný parametr a klinické aplikace (pokud lze) | Zde doplňte název nabízené technologie
Zde doplňte název výrobce nabízené technologie
| POŽADOVANÁ HODNOTA: Investor uvede, zda parametr požaduje (ANO) nebo ne (NE), případně číselnou hodnotu parametru | Uchazečem uvedená hodnota
KOMPATIBILITA
Investor doplní požadavek na kompatibilitu se stávajícím přístrojovým vybavením, spotřebním materiálem apod. Uvede typ zařízení a výrobce | Upřesní investor | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Medicínský účel (Klinické aplikace)
Operační stůl pro Chirurgii | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Technické parametry
Elektromechanický operační stůl | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Elektrické ovládání zdvihu pracovní desky, zádového dílu naklápění pracovní desky kolem dvou os, podélný posun, nožní segmenty společně nebo každý zvlášť | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zdvih pracovní desky minimálně v rozsahu 650 až 1100 mm (bez čalounění) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Trendelenburg – Antitredelenburg - minimálně ± 45° | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Nosnost operačního stolu minimálně 380 kg ve všech nastavitelných polohách i pozicích, včetně příslušenství. | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Stůl vybaven akumulátory pro provoz na bezpečné napětí nezávisle na síti a integrovanou nabíječkou | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Kapacita akumulátoru minimálně 3 dny při obvyklém zatížení stolu | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Signalizace stavu akumulátoru jak základny operačního stolu, tak dálkového ovládání | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Ovládání elektrických pohybů pomocí ručního ovladače - 1ks bezkabelové a 1ks kabelové ovládání s možností ovládání všech funkcí operačního stolu | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Záložní ovládání operačního stolu na hlavním zdvihacím sloupu stolu - na boku sloupu (pro zajištění snadného přístupu, ne pod zádovou či nožní partií) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Mobilní základna (sloup)s integrovanými kolečky (chráněny krytem před znečištěním) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Pracovní deska
RTG transparentní operační deska | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Plně odnímatelné dělené nožní segmenty, výklopné kolem horizontální i vertikální osy, ovládané elektronicky volitelně společně nebo každý zvlášť. Pohyb nožních segmentů bez pohybu zádového dílu. | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Dělený zádový segment - Horní a dolní část ovládaná elektricky (nahoru/dolů, můstek, beach chair) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Hlavový segment - dvojkloubový (±45°) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Šířka stolu (bez lišt) - minimálně 590 mm | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Podélný posun - minimálně 450mm, z toho k nožní části minimálně 250mm | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zádový segment sklápění - minimálně -90 ° | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Zádový segment zvedání - minimálně 90 ° | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Nožní segment sklápění - minimálně -100 ° sklopení pod operační desku) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Nožní segment zvedání - minimálně 90 ° | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Laterální náklon - minimálně ±25° | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Příslušenství
Medilišta (Eurolišta) po obou stranách a celé délce operačního stolu vyjma hlavového dílu | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Držák zástěny pro anestezii (nastavitelný - tisícihran) – 1 ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Plně kloubově polohovatelná infuzní podložka paže- zajištění/odjištění vícekloubového mechanizmu z jednoho místa; vč. 2 upínavích pásů - 2ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Upínací pás na pacienta – 1 ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Boční opěrka nastavitelná ve všech směrech rovná – 2 ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Polohovatelné opěrky nohou pro operace v gynekologické poloze - 1 pár | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Univerzální svorky na příslušenství s úchetem na medilištu (nastavitelné - tisícihran) - 4 ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Opěrky na ramena – 2 ks | ANO
Operační stolek na ruku s úchytem na eurolištu –1 ks | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Další požadavky
Dálkové zajištění a odjištění operačního stolu pomocí ručního ovladače i pomocí ovládacího panelu na sloupu operačního stolu) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Mobilní podstavec zákaldny operačního stolu kompletně s nerezové oceli - snadné čištění a dezinefkce, zcela bez ostrých hran | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Vykrojení základny min. v nožní části (prostor pro umístění např. nožního pedálu koagulační jednotky) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Elektromotoricky řízený asistenční pojezd operačního stolu | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Antidekubitní polstrování z paměťové pěny vysoké min. 8cm | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Z manipulačních důvodů - nízká hmotnost jednotlivých modulárních segmentů operační desky (pro dvoudílné podložky nohou max. 6kg zvlášť pro pravý a levý díl) | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Stabilizace stolu - automatické vyrovnání do vodorovné polohy | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Dostatek prostoru pro nohy operačního týmu pod základnou stolu kvůli snadnému přístupu k pacientovi | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
komunikace operačního stolu v českém jazyce | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
možnost uložení min. 5 přednastavených poloh | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Možnost nastavení reverzní pozice pacienta | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru
Místo pro operatéra mezi končetinovými segmenty - zajištěno vykrojením nožních segmentů nebo jejich posunem do tvaru písmene "U" | ANO | Uchazeč vyplní nabízenou hodnotu parametru